流量计直管段长度要求

| 流量计名称 | 检定时要求 | 相关标准要求 | 背压要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁流量计 | 按流量计使用说明书的要求确定流量计上、下游侧的直管段长度； 说明书未规定，则应安装在离任何上游扰动部件至少10DN和离下游扰动部件至少5DN的直管段中； 当上游直管段长度不够时，可以安装流动调整器，安装后其直管段长度应达到流动调整器说明书要求。 | DN1000mm及以下：上游直管段不小于10DN,下游直管段不小于2DN； DN1000mm以上：按制造厂规定。 | 推荐背压为最高检定温度下用检定液体饱和蒸汽压力的1.25倍。 |
| 涡轮流量计 | 流量计上、下游侧应有足够的直管段，必要时可在上游安装流动调整器。 |  | 推荐背压为最大流量时流量计压力损失的2倍与最高检定温度下检定用液体饱和蒸汽压力的1.25倍之和。 |
| 涡街流量计 | 上游直管段长度至少为20DN，,下游直管段长度至少为5DN。 |  | 最小背压为最高检定温度下用检定液体饱和蒸汽压力的1.3倍。 |
| 超声流量计 | 多声道：不安装流动调整器情况下，上游直管段长度至少为10DN,下游直管段长度至少为5DN，或者根据流量计生产厂家的要求。 单声道： 阻流件形式 单个90°弯头或三通 同一平面内的两个或多个90°弯头 不同平面内的两个或多个90°弯头 渐缩管（在1.5D~3D的长度内由2D变为D） 上游直管段长度 36D 42D 40D 22D 下游直管段长度 8D 阻流件形式 渐扩管（在1D~2D的长度内由0.5D变为D） 全开球阀 全开全孔球阀或闸阀 其他形式 上游直管段长度 38D 36D 24D 145D 下游直管段长度 8D |  | 推荐背压为最高检定温度下用检定液体饱和蒸汽压力的1.25倍。 |
| 质量流量计 | 按使用说明书进行安装。 |  | 推荐背压为最大流量时流量计压力损失的2倍与最高检定温度下检定用液体饱和蒸汽压力的1.25倍之和。 |
| 液体容积式流量计 |  |  | 背压为最大流量时流量计压力损失的2倍，加上最高检定温度下检定用液体饱和蒸汽压力的1.25倍。 |
| 气体容积式流量计 | 应符合使用说明书的要求 |  |  |
| 靶式流量计 | 上游直管段长度至少为10DN,下游直管段长度至少为5DN |  |  |
| 浮子流量计 |  | 下游5DN~10DN处安装流量调节阀 |  |
| 差压式流量计 | 上游直管段最长的长度要求为80DN,下游直管段最长的长度要求为8DN。 |  |  |
| 气体层流流量传感器 | 按使用说明书进行安装 |  |  |
| 冷水水表 | 应符合其使用说明书的要求，要求不明确时，一般规定上游直管段不少于10DN,下游直管段不少于5DN。 旧规程上、下游直管段至少15 DN。 |  | 水表入口压力应不小于被检水表的最大允许工作压力，出口压力应不低于0.03 MPa。 |
| 热水表 | 按使用说明书要求进行安装 |  |  |
| 速度式流量计 | JJG 198-1994 前10DN，后5DN。 |  |  |

涡街流量计说明书

电磁流量计说明书

超声流量计说明书

涡轮流量计说明书

孔板流量计说明书